## Sheet1
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 需求数量 | 预算总价（万元） | 进口/国产 | 基本功能 | 基本配置（包括但不限于） | 质保期限要求
1 | 神经外科 | 脊柱内窥镜 | 1 | 29.7 | 国产 | 可实现颈椎、胸椎、腰椎等后路大通道神经根椎管减压手术。 | 大通道后路脊柱内窥镜（外径≥10.0mm，工作通道直径≥6.0mm）1支，配套手术器械一套 | 5年
2 | 骨科1 | 关节镜内窥镜配套设备 | 1 | 43.2 | 进口 | 配套现有关节镜主机设备（康美 IM8000），能够正常开展关节镜手术。1、4mm 30度关节镜1套，工作长度≥169mm，鞘管外径直径≤5.6mm；2、可高温高压灭菌刨削手柄，带有吸引接口，单向转速：500-11,000rpm；扭力: ≥33N·cm | 1、全高清摄像摄像头1套；2、光纤1根,接头1个；3、4mm 30°关节镜1套；4、刨削动力手柄1把 | 5年
3 | 泌尿外科 | 尿道膀胱镜 | 10 | 43.2 | 国产 | 用于膀胱镜检查，膀胱内碎石、取支架等基本手术操作 | 鞘套规格 19.8Fr，外径 4mm，视像角 30°，配有软性异物钳和软性活检钳，兼容 Stoze，史赛克等摄像系统 | 5年
4 | 泌尿外科 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 5 | 57 | 国产 | 用于输软管、肾盂内检查、肿瘤切除、碎石等手术操作 | 视像角 USP12°，视场角 100°，景深 2-50mm，分辨率≥16万像素，配有异物钳及活检钳。 | 5年
5 | 疼痛科 | 针刀镜诊疗系统 | 1 | 72 | 国产 | 用于有效治疗各种风湿病关节顽固性肿痛:骨关节炎、颈椎病、腰腿痛、类风湿关节炎、强直性脊柱炎等;有效治疗局部难治性的神经、肌肉、韧带病变:肩周炎、腰椎间盘突出、股骨头坏死、痛风、银屑病关节炎等 | 摄像系统1套;图像处理中心1套:医用加压器1台:设备台车1台;精密设备转运箱1只;不锈钢(或铝合金)内窥镜消毒框1只:不锈钢(或铝合金)器械消毒框1只:手术器械1套(含内窥镜及手术器械20把、拔松针10把、剥离器10把) | 5年
6 | 麻醉科 | 麻醉机 | 2 | 64.8 | 国产 | 麻醉机可以提供生命体征监测和麻醉支持，确保患者安全。术中提供麻醉药物输送、呼吸机控制和生理参数监测等功能。1.具备最佳流量指示工具，提示最佳新鲜气体用量，指导低微手术麻醉；2.麻醉机适用于全年龄段病人，包含成人、小儿、新生儿。3.呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形，能够≥5道波形同屏显示4.一体化回路，标配回路加热功能，不接受冷凝处理，回路泄漏量不应超过49.5ml/min5.双罐位，标配一个七氟醚高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能，挥发罐容量大于360ml，具备安全互锁功能，具备转运T模式，转运无需排空麻药6.主机机身正面具备个≥3模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2、EEG等监测。7.可升级高流量给氧功能，降低低氧血症发生概率 | 麻醉机主机、麻醉呼吸机、呼吸回路、蒸发罐 | 5年
7 | 病理科 | 生物显微镜 | 3 | 25.92 | 国产 | 用于病理切片阅片 | / | 5年
8 | 检验科 | 全自动血细胞分析流水线 | 1 | 43.2 | 国产 | 用于全血细胞计数、白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞、体液细胞计数及CRP、SAA、糖化血红蛋白等检测。具备自动推片、染色及阅片功能，流水线上血液分析仪任一单机一次进样即可实现血常规、CRP、SAA项目检测，支持末梢血及静脉血。具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能，并能出具报告参数且体液模式报告检测参数≥7项。具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂。检测速度≥500样本/小时。流水线上模块可同时开展CRP以及SAA检测并且CRP或SAA检测速度≥500个样本/小时。自动阅片速度（100WBC+RBC+PLT）≥60个样本/小时。 | 全自动五分类血液细胞分析仪3台、推片染色机1台、全自动细胞形态学分析仪（阅片机）1台、轨道连接系统、电脑及分析软件、说明书、质控品及校准品。免费提供除主试剂以外的所有耗材（例如：质控品、校准品、反应杯、吸样头等）。 | 终生维保
9 | 检验科 | 全自动核酸纯化及实时荧光PCR分析系统 | 1 | 24.3 | 国产 | 用于病原体核酸（DNA/RNA）的全自动提取、扩增及实时荧光定量检测。样本进结果出，首个结果≤60分钟，8小时完成≥384样本，24小时可以完成≥1000个样本检测。具备独立急诊位，支持随到随检。 | 主机1台（含提取模块、PCR模块、全自动样本处理臂）、开盖/加盖模块、紫外消毒及层流净化系统、操作电脑1套（含分析软件）、说明书、维护工具包。免费提供除主试剂以外的所有耗材（例如：质控品、校准品、反应杯、吸样头等）。 | 终生维保